Bu form, kalibrasyon sonuçları için uygunluk değerlendirmesi istenildiği durumlarda, (örneğin; geçti/kaldı, tolerans içi/tolerans dışı) müşterilerimize TS EN ISO/IEC 17025: 2017 standardı gereği karar kuralının nasıl uygulanacağı, değerlendirmenin nasıl yapılacağı gibi bilgileri vermektedir. Bu form müşteri tarafından doldurularak karar kuralının nasıl uygulanacağı hususunda laboratuvarımız ve müşteri arasında mutabakat sağlanacaktır. (Karar Kuralı Nedir? Belirlenmiş bir spesifikasyona uygunluğu belirtirken, ölçüm belirsizliğinin nasıl hesaba katılacağını açıklayan kuraldır. (TS EN ISO/IEC 17025: 2017 madde 3.7)

| Lütfen seçenekleri işaretleyerek nasıl bir uygunluk değerlendirmesi istediğinizi belirtiniz. |  |
| --- | --- |
| ☐ | Uygunluk değerlendirmesinin ilgili kalibrasyon standardına göre yapılmasını istiyoruz (standartta mevcut ise) |
| ☐ | Uygunluk değerlendirmesinin üretici toleranslarına göre yapılmasını istiyoruz (üretici tolerans belirtmiş ise) |
| ☐ | Uygunluk değerlendirmesinin firmamız şartnamesine göre yapılmasını istiyoruz (Şartnamenizi ekte veriniz) |
| ☐ | Uygunluk değerlendirmesi istemiyoruz, değerlendirmeyi kendi kalite sistemimizde kendimiz yapıyoruz |

Uygunluk değerlendirmesi istemeniz halinde lütfen seçenekleri işaretleyerek değerlendirmede ölçüm belirsizliğinin dikkate alınması veya alınmaması konusunda istediğinizi belirtiniz.

| ☐ | Uygunluk değerlendirmesinin ölçüm belirsizliği dikkate alınarak yapılmasını istiyoruz |
| --- | --- |
| ☐ | Uygunluk değerlendirmesinin ölçüm belirsizliği dikkate alınmadan yapılmasını istiyoruz |

Ölçüm belirsizliğinin dikkate alınmadığı durumlarda yanlış kabul-yanlış ret risk oranı belirlenemez ve kullanıcı tüm riskleri kabul etmiş olur.

Not: Standartdın ön görmüş olduğu karar kuralı var ise laboratuvar olarak ilk önce standarttaki kuralı baz alınır. Örneğin OIML R111-1 kütle kalibrasyonu konusunda |S| + |U| ≤ |T| olarak verilmektedir. (S= Mutlak sapma; U=Ölçüm belirsizliği; T=Mutlak tolerans değeri)

LABORATUVARIMIZIN KARAR KURALI:

Standart olarak yayımlanmış kurallardan hiçbiri geçerli değilse, bir karar kuralının gerekli unsurlarının derlenmesine ilişkin yönlendirici bilgiler için ILAC G-8 (Spesifikasyona Uygunluk Bildirimi ile İlgili Rehber) dokümanı baz alınacaktır.

ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) kuruluşu rehber dokümanları tüm dünyada kabul görmüş, akredite kuruluşların dikkate aldığı dokümanlardır.

Uygunluk değerlendirmesi basit kabul kuralına yönelik ikili beyana göre yapılacaktır. (Bkz. ILAC G8:09/2019 Madde 4.2.1)

Geçer (Uygun Tolerans içi) - ölçülen değer kabul limitinin altındadır, AL = TL.

Kalır (Uygun Değil Tolerans dışı) - ölçülen değer kabul limitinin üstündedir, AL = TL.

Kabul Limiti (AL): Kabul edilebilir ölçülen nicelik değerlerinin belirtilen üst veya alt sınırı

Tolerans Limiti (TL) (Spesifikasyon Limiti): Bir özelliğin izin verilen değerlerinin üst veya alt sınırı

U: Genişletilmiş Belirsizlik

Yanlış Ret-Yanlış Kabul Risk Seviyesi ( < %50 PFA)

Şekilde gösterilen tüm seçenekler içinde sadece “A”, “B”, “C” ve “D” seçenekleri uygun olarak değerlendirilecektir. “E”, “F”, “G” ve “H” seçenekleri ise uygun değildir şeklinde değerlendirilecektir.

Karar kuralının başka bir istatistiki yöntem ile belirlenmesini isteyen veya kendi karar kuralı yöntemi olup, bunun uygulanmasını isteyen müşterilerimiz tarafımıza yazı ile olmak üzere, yanlış red ve yanlış kabul risklerini de belirleyip dönüş yapmalıdır. Uygunluk değerlendirmesi istenilen ilgili standart içeriğinde karar kuralı var ise, bu uygulanacak olup başka bir risk değerlendirmesi yapılmaksızın uygunluğa karar verilecektir. Tüm karar kuralı seçeneklerimizde sonuçların % 95 güven aralığında verildiğini hatırlatmak isteriz.

İlgili kalibrasyon standardına veya üretici toleranslarına göre uygunluk değerlendirme sonucuna “kalır” verilen bir cihaz, her kullanıcı için aynı sonucu taşımayabilir. Genel değerlendirmeler yanlış kabul etme veya yanlış reddetme riski içerir. Uygunluk değerlendirme sonucu toleransın üzerinde çıkması halinde yanlış-ret, yanlış kabul riski %50’ye kadar yükselmektedir. Riskin çerçevesi kullanıcı tarafından belirlenmelidir. Kullanıcı, farklı kabul limitleri varsa laboratuvarımızı bilgilendirmelidir. Tolerans değerlerinin, istenilen ölçme doğruluğu dikkate alınarak belirlenmesi gerekir.

Aynı zamanda, genel “Laboratuvar Riski” ve karar kuralı ile bağlantılı “Risk” arasında fark olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır (bu durumda, Ölçüm Kararı Riski). Bunlardan ikincisi, laboratuvarlar tarafından uygulanacak karar kurallarını belirleyenler olarak uygunluk beyanlarının alıcılarının doğrudan kontrolü altındadır. Bu doğrultuda, beyanların riskini, diğer bir deyişle, sonuçların hatalı kabul veya reddini üstlenen alıcıdır.

Bazı kalibrasyon uygulamaları metrolojik bir spesifikasyona uygunluk beyanı gerektirmez. Bu durumda sadece ölçüm sonucu ve belirsizlik verilir.

| ☐ | Basit kabul karar kuralını kabul ediyorum. |
| --- | --- |
| ☐ | ILAC G8’ in diğer karar maddelerini uygulamak istiyorum. Görmek için tıklayınız. |
|  | Diğer Karar Kuralını Belirtiniz: |
| ☐ | Kendi karar kuralımı uygulatmak istiyorum. |
|  | Lütfen kendi karar kuralı metodunuzu ifade ediniz: |

| Uygunluk değerlendirmesini hangi cihazlarınız için istiyorsunuz? Toleranslarınızı veriniz. |  |
| --- | --- |

Kaşe ve İmza ile Lütfen Teyit Ediniz: